## NECESIDADES ONCO-PEDIA
CANTIDAD | NOMBRE DEL EQUIPO | AREA | SERVICIO | CLAVE DEL CUADRO BASICO | DESCRIPCIÓN O CARACTERISTICAS PRINCIPALES
2 | ESFINGOMANOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE PEDIATRICO | CONSULTA EXTERNA ONCOLOGIA PEDIATRICA PISO 3 | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.116.0377 | Equipo auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de caratula graduada, brazalete, perilla y mecanismo para empotrar. Brazalete tamaño pediátrico.
1 | ESFINGOMANOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE PARA ADULTO |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.116.0377 | Equipo auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de caratula graduada, brazalete, perilla y mecanismo para empotrar. Brazalete tamaño adulto.
2 | ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DOBLE CAMPANA |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.375.0126 | Equipo con olivas ergonómicas, con cápsula doble pediátrica de peso ligero de acero inoxidable torneado de dos caras con diafragma flotante que permite escuchar sonidos alta frecuencia de 100-500 Hz y baja frecuencia de 20 a 100 Hz .
2 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO PEDIATRICO EMPOTRABLE |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.295.1162 | Consta de otoscopio, oftalmoscopio, mango con batería recargable y foco de iluminación. Sistema mecánico de giro para el acoplamiento del otoscopio y oftalmoscopio al mango. Base para empotrar en pared para colocar todos los componentes descritos.
1 | LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.562.1457 | Aparato portátil rodable de iluminación eléctrica para la examinación durante la exploración física del paciente. Fuente de luz halógena intensidad de luz de 8070 luxes o mayor. Temperatura de color de 3200 grados Kelvin. Cabezal de iluminación compacta Tubo de luz de fibra óptica flexible en la parte distal. Con rango variable de apertura de diámetro de iluminación que incluya pedestal con base rodable y freno.
2 | NEGATOSCOPIO |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 513.634.0089 | Equipo que genera un campo uniforme de luz para visualizar la película radiográfica con brillo de 5,000 luxes para radiología convencional. Gabinete con capacidad de colocar una placa.
1 | BASCULA PORTATIL CON ESTADIMETRO PARA NIÑOS |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA |  | Equipo móvil para determinar el peso y la talla corporales, con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Báscula con despliegue digital del peso en pantalla, lectura en kilogramos. Estadímetro. Varilla de medición, con graduaciones en centímetros y pulgadas.
1 | BASCULA ELECTRONICA PESA BEBES (NEONATAL) |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.110.0209 | Equipo para determinar el peso corporal en neonatos, lactantes y pediátricos. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: báscula: despliegue digital del peso en pantalla, lectura en gramos. Tara: capacidad de medición. Nivel de resolución. Indicador de batería baja. Platillo o charola.
2 | INFANTOMETRO O TALLIMETRO PORTATIL |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.614.0424 | Equipo para la medición de la longitud de niños menores de 2 años. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: colchoneta portátil, hipoalergénica, flexible, con dispositivo para colgar. Con tope fijo para la cabeza y tope móvil para los pies. Rango de medición con divisiones, con escala numérica en centímetros y milímetros.
2 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | SC | Equipo electronico portatil para diagnostico no invasivo que permite medir la temperatura oral, axilar o rectal del paciente.
2 | PULSO-OXIMETRO PEDIATRICO |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.667.0065 | Oxímetro de pulso. Portátil. Equipo portátil para registro y control continuo del nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso con fines diagnósticos y terapéuticos. Equipo portátil para la medición del nivel de saturación de oxígeno en un dedo o multisitio y con registro del pulso. Despliegue digital de: porcentaje de saturación de oxígeno en sangre con intervalo de 0 a 100%. Frecuencia de pulso dentro del rango de 18 a 300 pulsos por minuto. LED o barra de color para indicar la calidad de la señal de perfusión recibida. Con indicador de batería baja. Memoria de almacenamiento de 18 horas de datos del paciente como mínimo. Alarmas programables audibles y visuales alta y baja. SpO2: frecuencia de pulso que permita lecturas en pacientes en movimiento y con baja perfusión. Con interfase RS 232 para comunicación a computadora. Teclado plano de membrana. Con indicador de batería baja. Peso máximo de 550 gramos. Estuche para guarda de oxímetro y sensores.
2 | SILLA DE RUEDAS |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 513.810.0051 | Silla con estructura tubular, fabricada en acero cromado, con asiento plegable, en vinil retardante al fuego. Con ruedas en ABS. Descansapies en acero cromado.
1 | PLICOMETRO | CONSULTA EXTERNA NUTRICION PISO 3 | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.678.0013 | Auxiliar para medir el grosor de la grasa subcutánea, con fines de valoracion nutricional. Consta de los siguientes elementos: de aluminio anticorrosivo o acero inoxidable, resolución de 0.20 mm, rango de apertura de 50 mm, calibrado para ejercer una presión constante de 10 g/mm 2 ± 10%, calibrador de acero inoxidable.
1 | CINTA METRICA METALICA ANTROPOMETRICA PARA NUTRICION |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA
1 | BASCULA PORTATIL CON BIOIMPEDANCIA |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | SC | Una báscula de bioimpedancia o báscula de bioimpedancia eléctrica, es un tipo de báscula que, además del peso de la persona, mide la composición corporal y el porcentaje de grasa. Para ello, mide la bioimpedancia o resistencia que el tejido graso opone al paso de una señal de baja frecuencia procedente de los electrodos ubicados en la base.
1 | PAQUETE DE PRUEBAS PSICOLOGICAS (PRUEBA DE INTELIGENCIA WISC IV, RAVEN, WAIS III, CUMANIN, BANETA, ENI ESCALA DE NEUROEVALUACION PSICOLOGICA INFANTIL) | CONSULTA EXTERNA PSICOLOGIA PISO 3 | ONCOLOGIA PEDIATRICA | SC | determinar el nivel de habilidades cognitivas o su funcionamiento neuropsicológico: Diagnóstico de altas capacidades; Diagnóstico de retraso mental leve o moderado; Diagnóstico de Trastornos de aprendizaje; Disfunciones neuropsicológicas.
1 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | HOSPITALIZACIÓN PISO 3 | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.168.0069 | Equipo portátil de diagnóstico no invasivo de los eventos eléctricos del corazón. Con capacidad para obtener en forma simultánea 12 derivaciones por medio del módulo de paciente. Despliegue en pantalla LCD a color, sensible al tacto.
1 | ULTRASONIDO PORTÁTIL |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.924.0031 | Equipo de ultrasonido multipropósito de alto desempeño con imágenes en 4D para aplicaciones compartidas abdominal, vascular, obstétricas, cardiológicas, ginecológica, cardiológica, pediátrica y neonatal, urológica, transcraneal, partes pequeñas y musculo esquelético. Cuenta con 4 transductores.
1 | REFRIGERADOR CON CONTROL DE TEMPERATURA | AREA DE QUIMIOTERAPIA | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 533.786.0034 | Equipo electrónico de refrigeración, hermetizado utilizado para la conservación de reactivos químicos y biológicos
1 | CAMPANA DE FLUJO CON INSTALACION PARA GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA (DE PREFERENCIA CLASE II 2A CON CONTROL DE CITOTOXICOS) Y MOTOR DE EXTRACCIÓN |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.422.0053 | Campana de flujo laminar. Flujo laminar para mejorar la calidad del aire y dirigir su flujo. Sistema de instalación fija.
2 | MESA PASTEUR |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 519.630.1807 | Fabricada en acero inoxidable acabado pulido. Con ruedas.
2 | LOCALIZADOR DE VENAS INFRAROJO |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | SC | Es un dispositivo de imagen sin contacto de la vena subcutánea y pertenece al equipo de fuente de alimentación interna. Utiliza la luz fría de seguridad, colocando las venas subcutáneas en la superficie de la piel del paciente. El buscador portátil de venas infrarrojas adquiere imagen de venas subcutáneas, la imagen que resulta de tratar la señal de imagen se proyecta en la superficie de la piel. Por lo tanto, la imagen de la vena subcutánea se mostrará en la superficie de la piel de la posición correspondiente.
3 | INFUSORES |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 060.520.0021 | Infusor de presión positiva, con globo de elastómero; capacidad de 50 a 90 mL. Estéril y desechable.
1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICOS | SALA DE PROCEDIMIENTOS | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.619.0403 | Equipo médico utilizado para detectar, medir y desplegar de forma continua múltiples parámetros fisiológicos no invasivos. Los parámetros son ECG, frecuencia cardiaca, presión arterial no invasiva, temperatura y oximetría de pulso. Con tendencias y sistema de alarmas audibles y visuales para todos los parámetros monitorizados. Configurado para pediátricos no críticos. Cuenta con pantalla a color.
1 | CAMA-CAMILLA RADIOTRANSPARENTE |  | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 513.191.0159 | Equipo neumático para transportar pacientes. Cuenta con barandales, colchón, ruedas y sistema de frenos. De fácil manipulación. Con superficie radiotransparente en la espalda.
1 | UNIDAD BASICA DE ANESTESIA 8 DE ACUERDO AL TIPO DE PROCEDIMIENTOS PUEDE SER UNA UNIDAD INTERMEDIA DE ANESTESIA O UNA UNIDAD AVANZADA DE ANESTESIA) | SALA DE PROCEDIMIENTOS | ONCOLOGIA PEDIATRICA | 531.053.0372 | Anestesia intermedia unidad de. Unidad de anestesia general para administración de oxígeno óxido nitroso otros gases medicinales y agentes anestésicos. Características Generales: Gabinete: Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a necesidades de las unidades médicas: Dos vaporizadores con sistema de exclusión. Ventilador interconstruído o integrado. Contactos eléctricos mínimo 3 Yugos para cilindros O2 y N2O. Cajones al menos uno. Mesa de trabajo. Repisa para monitor. Cuatro ruedas dos con freno. Indicadores o manómetros interconstruídos de presión para suministro de toma mural y de cilindros (2 gases). Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde N2O-azul aire-amarillo). Batería de respaldo interconstruída o no-break grado médico con capacidad para 60 minutos o mayor. Suministro de gases: Flujómetros codificados de acuerdo al código americano de colores (O2 verde N2O azul aire amarillo).Para O2 N2O y aire neumáticos dobles o electrónicos. Con iluminación en flujómetros neumáticos o despliegue digital electroluminiscente. Guarda hipóxica dentro del rango de 23% o mayor. Flush o suministro de oxígeno directo. Circuito de paciente: Uno o dos canister reusable y esterilizable en autoclave. Con capacidad total de 800 g. o mayor. Montaje de circuito de reinhalación parcial (directo o adaptador) que permita ventilación mecánica o manual. Sistema de evacuación activo o pasivo. Todos los elementos en contacto con el gas espirado del paciente deberán ser esterilizables en autoclave. Válvula ajustable de presión (APL). Válvula de sobrepresión. Conmutación de bolsa a ventilador. Reservorio de polvo y agua. Soporte para la bolsa de reinhalación. Ventilador microprocesado e integrado: Modos de ventilación: Controlado por volumen. Controlado por presión. Conmutación a ventilación manual. SIMV (disparado por presión o por flujo). Capacidad para integrar ventilación por presión-soporte. Control para ajustes de volumen que cubra el rango de 20 a 1400 ml o mayor. Control de frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 respiraciones por minuto. Control para ajustes de PEEP electrónico. Control para ajustes de relación I:E y relación I:E inversa. Control para ajustes de presión inspiratoria que cubra como mínimo el rango de 10 cm H2O a 50 cm H2O. Control para ajustes de presión límite que cubra como mínimo el rango de 15-70 cm H2O. Sistema de comprobación automático. Control para ajustes de pausa inspiratoria variable y continua. Compensación: Distensibilidad y fugas de circuito. De volumen o desacoplo de volumen corriente del gas fresco. Para todo tipo de pacientes sin necesidad de cambio de fuelle o pistón. Ventilador de la misma marca que el sistema de anestesia. Parámetros de ventilación monitorizados y desplegados numérica o gráficamente en pantalla del ventilador o del monitor: FiO2. Interconstruído. Sensor o celda o tecnología paramagnética. Con capacidad de monitoreo en modo manual y automático. Volumen corriente. Volumen minuto. Presión media. Presión pico. PEEP. Despliegue gráfico de PVA (presión vías aéreas). Frecuencia respiratoria. Sistema de alarmas audibles y visibles: priorizadas en tres niveles con despliegue de mensajes de las mismas en español. Despliegue en máquina o en pantalla del ventilador o en el monitor de signos vitales: FiO2 (alta y baja). Vm (Volumen minuto alta y baja). Presión baja de suministro de O2. Falla en el suministro eléctrico. Presión alta y baja de vías aéreas. Indicador en fuente de alimentación AC o DC. Apnea. Sensor de oxígeno: Falla o cambio del sensor de O2. Falla en la medición de O2 con técnica paramagnética. Falla en sensor de presión o flujo. Alarma de fuga. Vaporizadores: Dos vaporizadores a elección del usuario con sistema de exclusión de uso simultáneo para dos vaporizadores. Monitor de signos vitales: Preconfigurado o modular. Pantalla sensible al tacto o teclado sensible al tacto o de membrana o de perilla selectora. Pantalla tipo TFT o LCD. Tamaño 10.4" o mayor. Policromático. Configurable por el usuario. Batería de respaldo interconstruída o no-break de grado médico con capacidad para 60 minutos o mayor. Software en español. Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros de doce horas o más. Alarmas audiovisuales priorizadas en tres niveles con despliegue de mensajes y configurables por el usuario. Por los menos seis trazos simultáneos. Parámetros en monitor de signos vitales monitoreados y desplegados en pantalla del ventilador o del monitor: Frecuencia cardiaca ECG en al menos tres o más derivaciones. Despliegue simultáneo de tres canales. Análisis del segmento ST. Análisis de arritmias. SPO2: Despliegue numérico y gráfico. Al menos un canal de temperatura. Presión arterial no invasiva: Ajuste automático de presión de acuerdo al tipo de paciente. Respiración: Por impedancia. Despliegue numérico y de curva. Capnografía y capnometría: valor de CO2 inspirado y espirado y despliegue de curva de CO2. Presión invasiva: Al menos un canal con capacidad de agregar un segundo canal. Etiquetado de la posición de un transductor. Ajuste automático de escalas y filtros. Gases: Monitoreo de oxígeno inspirado. Monitoreo de N2O inspirado y espirado. Medición e identificación automática de agentes anestésicos inspirados y espirados. Despliegue de la concentración alveolar mínima (CAM). Detección de mezclas de agentes anestésicos con despliegue de las concentraciones de los agentes mezclados. Para relajación muscular: Monitorización de la relajación muscular por medio de un equipo alterno o integrado o módulo con despliegue en pantalla alterna o en el monitor de signos vitales.
1 | REFRIGERADOR CON CONTROL DE TEMPERATURA PARA LOS MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS QUE SE CLASIFIQUEN EN LA RED DE FRIO | FARMACIA PISO 1 | FARMACIA | 533.786.0026 | Refrigeradores. Refrigerador vertical para laboratorio cap. 20 pies cúbicos. Equipo para preservar muestras biológicas medios de cultivo y reactivos de diagnóstico clínico en general a temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Sin congelador. Que opere con refrigerante libre de CFC. Capacidad 571 dm3 (20 pies cúbicos) ± 3 pies cúbicos. Puerta de cristal. Difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor. Entrepaños de alambrón cromado o similar. Deshielo automático. Control de temperatura ajustable con termorregistrador automático. Circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o equivalente. Escala o perilla de control de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 grados centígrados. Alarma acústica. Operado con pilas y visual en caso de falla de corriente. Batería recargable para fallas en la corriente y en la temperatura con duración mínima de seis horas. Compresor de 1/8 HP o de la potencia adecuada según tamaño y capacidad del equipo. Registrador de temperatura. Rango adecuado a la temperatura del refrigerador y punta de pluma para Graficador. Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica. Cubierta interior con aluminio liso o acero con recubrimiento anticorrosivo. Sistema de alarma con posibilidad de conectar a varias alarmas remotas. Selección de humedad. Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada o espuma de poliuretano inyectado. Alarma audible y visual cuando la puerta quede abierta más tiempo del necesario. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente.