## Anexo
NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA"
# | DESCRIPCIÓIN GENERAL | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | CANTIDAD
1 | 531.632.0554 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS | CLAVE CENETEC: 531.632.0554, Sistema de vigilancia de constantes vitales, Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: que opere por microprocesador, fijo, que requiere de instalación eléctrica e interconexión entre los elementos que lo integran. Para documentar los parámetros, con software y alarmas que requieran las unidades médicas. Teclado alfanumérico y ratón. Impresora láser. Monitores modulares de cabecera. | 1
2 | 531.924.0031 ULTRASONÓGRAFO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓSTICOS APLICABLE EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: MONITOR CON NIVELES DE GRIS TONOS DE COLOR. MODOS: B M/B M RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA EN DB. DOPPLER CONTINUO Y PULSADO DOPPLER COLOR. SISTEMA DE MAPEO A COLOR ANGIO POWER DOPPLER. IMÁGENES ARMÓNICAS EN MODO B Y COLOR EN LAS VARIABLES: PENETRACIÓN RESOLUCIÓN O INVERSIÓN DE PULSOS. PROGRAMA DE ECORREALZADORES O MEDIOS DE CONTRASTE. CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP EN COLOR BLANCO Y NEGRO Y CINE ESPECTRAL. TECLADO ALFANUMÉRICO Y SALIDA DE VIDEO. CONVERTIDOR DE BARRIDO DE CANALES DE PROCESO DIGITAL DESDE LA FORMACIÓN DEL HAZ. SELECCIÓN DE PUNTOS FOCALES. ZOOM. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA. | CLAVE CENETEC: 531.632.0554, Sistema de vigilancia de constantes vitales, Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: que opere por microprocesador, fijo, que requiere de instalación eléctrica e interconexión entre los elementos que lo integran. Para documentar los parámetros, con software y alarmas que requieran las unidades médicas. Teclado alfanumérico y ratón. Impresora láser. Monitores modulares de cabecera. | 1
3 | 531.422.0053 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. FLUJO LAMINAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y DIRIGIR SU FLUJO. SISTEMA DE INSTALACIÓN FIJA. | CLAVE CENETEC: 531.422.0053, Campana de flujo laminar, con flujo de aire horizontal, con rejillas de protección para filtro absoluto, base integrada al cuerpo del equipo, luz fluorescente en la zona de trabajo, filtros absolutos de eficiencia de 99.9% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras y mayores | 1
4 | 531.619.0411 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. EQUIPO PORTÁTIL NO INVASIVO QUE REGISTRA EN PANTALLA LAS CONSTANTES VITALES DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: MONITOR. CON ASA PARA TRANSPORTE Y SISTEMA PARA SUJECIÓN A RIELES LATERALES DE CAMILLA. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. PARA PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA DE CURVAS FISIOLÓGICAS E INFORMACIÓN NUMÉRICA PARA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: OXIMETRÍA DE PULSO ELECTROCARDIOGRAMA RESPIRACIÓN POR IMPEDANCIA. DESPLIEGUE NUMÉRICO SIMULTÁNEO DE: FRECUENCIA CARDIACA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA PROGRAMACIÓN DE LA TOMA DE PRESIÓN A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO: SISTÓLICA DIASTÓLICA TEMPERATURA EN AL MENOS UN CANAL FRECUENCIA RESPIRATORIA CON PRESENTACIÓN DE SU CURVA OXIMETRÍA DE PULSO Y FRECUENCIA DEL PULSO. ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS. USO ADULTO Y PEDIÁTRICO. BATERÍA INTERNA RECARGABLE. CARGADOR. INDICADOR LUMINOSO O EN PANTALLA DE BAJA BATERÍA. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES DE ALARMA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: SATURACIÓN DE OXÍGENO FRECUENCIA CARDIACA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA TEMPERATURA FRECUENCIA RESPIRATORIA Y ALARMA DE APNEA. CON SILENCIADOR DE ALARMAS. MANUAL Y MENSAJES EN ESPAÑOL. TECLADO DEL EQUIPO EN ESPAÑOL Y CON SIMBOLOGÍA ACEPTADA INTERNACIONALMENTE. PESO INCLUYENDO LA BATERÍA Y EL CARGADOR. | CLAVE CENETEC: 531.619.0411, Equipo portátil no invasivo que registra en pantalla las constantes vitales del paciente, con fines diagnósticos y terapéuticos. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: monitor. Con asa para transporte y sistema para sujeción a rieles laterales de camilla. Controlado por microprocesador. Para presentación simultánea de curvas fisiológicas e información numérica para los siguientes parámetros, de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Oximetría de pulso, electrocardiograma, respiración por impedancia. Despliegue numérico simultáneo de: frecuencia cardiaca, presión arterial no invasiva, programación de la toma de presión a diferentes intervalos de tiempo: sistólica, diastólica, temperatura en al menos un canal, frecuencia respiratoria con presentación de su curva, oximetría de pulso y frecuencia del pulso. Almacenamiento de tendencias gráficas y numéricas. Uso adulto y pediátrico. Batería interna recargable. Cargador. Indicador luminoso o en pantalla de baja batería. Alarmas audibles y visibles con función que permita revisar y modificar los límites de alarma de los siguientes parámetros: saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, presión arterial no invasiva, temperatura, frecuencia respiratoria y alarma de apnea. Con silenciador de alarmas. Manual y mensajes en español. Teclado del equipo en español y con simbología aceptada internacionalmente. Peso incluyendo la batería y el cargador. | 2
6 | MONITORIZACIÓN CON ESPECTROSCOPIA CERCANA AL INFRARROJO | Sistema de oximetría cerebral/somática con espectroscopia cercana al infrarrojo que provee monitorización en tiempo real de los cambios registrados en la saturación de oxígeno regional (rSO2) de la sangre cerebral y otros tejidos somáticos situados bajo el sensor para monitorizar eficazmente la cantidad de oxígeno en adultos, niños, lactantes y neonatos. Este sistema único permite a los médicos medir los niveles de oxígeno de una zona específica, en lugar de tener que deducirlos de los datos obtenidos con mediciones sistémicas de todo el cuerpo, como la presión arterial y la pulsioximetría. Con dos o cuatro canales de datos, los médicos pueden monitorizar varias áreas del cerebro y otras somáticas con total comodidad. | 4
9 | 531.191.0391 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. CARRO RODABLE CON SISTEMA DE FRENO PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN CARDIOPULMONAR. CON COMPARTIMIENTOS PARA ACCESORIOS AL MENOS UNO DE ELLOS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. CON SOPORTE PARA LA TABLA DE COMPRESIONES CARDIACAS EXTERNAS Y PARA TANQUE DE OXÍGENO. POSTE DE ALTURA AJUSTABLE PARA INFUSIONES. REANIMADOR PULMONAR. CON EQUIPO PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL. EQUIPO DE MONITOREO CONTINUO CON PANTALLA DE DESPLIEGUE DE AL MENOS ECG SATURACIÓN DE OXÍGENO Y FRECUENCIA CARDÍACA. ENERGÍA PARA DESCARGA EXTERNA SELECCIONABLE. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES. INDICADORES. CAPACIDAD DE MEMORIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. REGISTRO EN PAPEL TÉRMICO DE TENDENCIAS. PALETAS PEDIÁTRICAS Y ADULTO PARA DESFIBRILACIÓN Y CARDIOVERSIÓN. CON SELECTOR DE MODO. CON OPCIÓN DE DESCARGA. CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE LA CARGA. CON SISTEMA PARA PROBAR DESCARGA. BATERÍA RECARGABLE QUE GARANTICE AL MENOS 30 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA. CON TIEMPO DE CARGA COMPLETA DE LA BATERÍA. CON ENERGÍA BIFÁSICA. MARCAPASO EXTERNO TRANSCUTÁNEO INTERCONSTRUÍDO. SELECCIONABLE EN INTERVALOS. FRECUENCIA DE MARCAPASO AJUSTABLE. ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO O ASINCRÓNICO Y A DEMANDA O SINCRÓNICO. | Dispositivo de desfibrilador/monitor. Con tecnología bifásica, con pantalla de7" y despliegue de 3 canales, que muestra el electrocardiograma (ECG), respiración y SpO2 tecnología Mindray, además con contar con función DEA y con marcapasos. Placas externas para paciente pediátrico y adulto, PADS para estimulación externa. Registrador de 50mm − Carro de emergencia estándar - SWITCH 65, diseñados para brindar servicios organizados, funcionales y fáciles de administrar. − Kit REVIVATOR Plus adulto, contiene: Bolsa de respiración de silicona transparente de 1,700ml; válvula para paciente, reservorio de oxígeno de 2,500ml con válvula; mascarilla de silicón para paciente número 5; tubo para oxigeno suplementario; correa para mano, 2 cánulas Guedell, estuche de transporte en polipropileno. Esterilizables en autoclave a 136° − Kit REVIVATOR Plus pediátrico, contiene: Bolsa de respiración de silicona transparente de 750ml; válvula para paciente, reservorio de oxígeno de 2,500ml con válvula; mascarilla de silicón para paciente número 3, tubo para oxigeno suplementario; correa para mano, 2 cánulas Guedell, estuche de transporte en polipropileno. Esterilizables en autoclave a 136° − Resucitador Neonatal. − Mango laringoscopio recargable 2.5v fo Welch Allyn. − Cargador universal escritorio mangos fo Welch Allyn. − Laringoscopio recto Miller fo 00 Welch Allyn. − Laringoscopio recto Miller fo 0 Welch Allyn. − Laringoscopio recto Miller fo 1 Welch Alllyn. − Laringoscopio recto Miller fo 2 Welch Allyn. − Laringoscopio recto Miller fo 3 Welch Allyn. 18 0 5 2 2 -VA - 5 238 - D 15 – Ju lio - 202 2 FO -ATN -01 R0 − Laringoscopio recto Miller fo 4 Welch Allyn. − Laringoscopio curvo Macintosh fo 1 Welch Allyn. − Laringoscopio curvo Macintosh fo 2 Welch Allyn. − Laringoscopio curvo Macintosh fo 3 Welch Allyn. − Laringoscopio curvo Macintosh fo 4 Welch Allyn. − Estuche solo laringo-recto Miller Welch Allyn. − Estuche solo laringo-curvo Macintosh Welch Allyn . − Tanque oxigeno 682 lt c/regulador cánula humidificadora y carro catalina. | 2
12 | 531.941.0279 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO. EQUIPO ELECTROMECÁNICO PORTÁTIL CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON BATERÍA INTERNA DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA Y REQUIEREN TRASLADOS INTRA O EXTRA-HOSPITALARIOS EN TODO TIPO DE AMBULANCIAS O EN SITIOS DE EMERGENCIA. CON PANTALLA MONOCROMÁTICA O A COLOR QUE MUESTRE GRÁFICAS DATOS NUMÉRICOS Y ALARMAS. PESO NO MAYOR DE 7 KG. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR O MONOCROMÁTICA. TAMAÑO DE 5.7" O MAYOR. CONFIGURABLE POR EL USUARIO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO O INTEGRADO Y DE LA MISMA MARCA. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ALTITUD. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 4 HORAS COMO MÍNIMO. TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA DE 5 HORAS COMO MÁXIMO. ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. PERILLA SELECTORA PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. CONTROL DE PARÁMETROS DE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 50 A 2000 ML. FLUJO INSPIRATORIO DE 100 L/MIN O MAYOR. PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 55 CMH2O. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.3 A 3 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 40 A 100 %. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 35 CMH2O. CON OPCIÓN MESETA INSPIRATORIA DE PLATEU O PAUSA INSPIRATORIA. RESPIRACIÓN MANUAL. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA. AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN RISE TIME RETARDO INSPIRATORIO RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. 100% DE O2 DURANTE 2 MINUTOS O MÁS. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO Y/O POR PRESIÓN. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO POR VOLUMEN O PRESIÓN. VENTILACIÓN NO INVASIVA. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU. VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO (S). FIO2. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD Y/O RESISTENCIA. INDICADOR DE HORAS DE USO. INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA DE RESPALDO EN USO. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE ALARMAS. ACCESORIOS INCLUIDOS: MANGUERA PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2 - VERDE. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX PARA PACIENTE ADULTO Y/O PEDIÁTRICO. DOS SENSORES DE FLUJO DE ADULTO Y DOS SENSORES DE FLUJO PEDIÁTRICO EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA. DIEZ NARICES ARTIFICIALES / FILTRO HME (INTERCAMBIADOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA) PARA USO PEDIÁTRICO / ADULTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD. DIEZ MASCARILLAS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. TAMAÑO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD. | CLAVE CENTEC: 531.941.0279, Equipo electromecánico portátil controlado por microprocesador con batería interna, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes pediátricos y adultos que tienen comprometida la función respiratoria y requieren traslados intra o extra-hospitalarios, en todo tipo de ambulancias o en sitios de emergencia. Con pantalla monocromática o a color que muestre gráficas, datos numéricos y alarmas. Peso no mayor de 7 kg. Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT, TFT o LED. A color o monocromática. Tamaño de 5.7" o mayor. Configurable por el usuario. Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno o integrado y de la misma marca. Monitoreo de FiO2 interno. Sensor de flujo reusable. Compensación automática de la altitud. Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 4 horas como mínimo. Tiempo de recarga de la batería de 5 horas como máximo. Asa y soporte para camilla. Todo el sistema en idioma español. Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. Control de parámetros de: Volumen corriente que cubra el rango de 50 a 2000 ml. Flujo Inspiratorio de 100 l/min o mayor. Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 55 cmH2O. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 2 a 60 respiraciones por minuto. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.3 a 3 segundos. FiO2 que cubra el rango de 40 a 100 %. PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 20 cmH2O. Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 0 a 35 cmH2O. Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria. Respiración manual. Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión. 100% de O2 durante 2 minutos o más. Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o por presión. Modos ventilatorios: Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. Ventilación Mandatoria Intermitente (SIMV) con presión soporte. Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida o ASB. CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión. Ventilación No Invasiva. Parámetros monitorizados: Presión inspiratoria pico o máxima. Presión media en vías aéreas. Presión de meseta o Plateau. Volumen corriente inspirado y espirado. Volumen minuto. PEEP. Frecuencia respiratoria. Relación I:E. Tiempo Inspiratorio (s). FiO2. Cálculo de distensibilidad y/o resistencia. Indicador de horas de uso. Indicador del estado de la batería de respaldo en uso. Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea: Volumen-Tiempo; Flujo-Tiempo; Presión-Tiempo. Alarmas: Audibles y visuales. Presión inspiratoria alta y baja. PEEP bajo o desconexión del paciente. Apnea. Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo). Frecuencia respiratoria alta. FiO2 alta y baja. Baja presión del suministro de gases. Falla de alimentación eléctrica. Batería baja. Ventilador inoperante, falla del ventilador, falla técnica o falla de ciclo. Silencio de alarma. Programación automática de alarmas. Accesorios Incluidos: Manguera para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2 - verde. Dos circuitos de paciente reusables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua). O diez circuitos desechables libres de látex para paciente adulto y/o pediátrico. Dos sensores de flujo de adulto y dos sensores de flujo pediátrico, en caso de que la tecnología así lo requiera. Diez narices artificiales / filtro HME (Intercambiador de humedad y temperatura) para uso pediátrico / adulto de acuerdo a los requerimientos de la unidad. Diez mascarillas desechables libres de látex para ventilación no invasiva. Tamaño de acuerdo a los requerimientos de la unidad. | 2
13 | 531.941.0972 VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. CON PANTALLA A COLOR QUE MUESTRE GRÁFICAS DATOS NUMÉRICOS ALARMAS PRIORIZADAS EN TIEMPO REAL Y LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS SELECCIONADOS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT O TFT O LED. A COLOR. TAMAÑO MÍNIMO DE 10Š (25 CM) O MAYOR CONFIGURABLE POR EL USUARIO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO FIO2 INTERNO O INTEGRADO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. TECLADO SENSIBLE AL TACTO O DE MEMBRANA; O PERILLA SELECTORA PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. CONTROL DE PARÁMETROS DE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 50 A 2000 ML. FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 140 L/MIN. PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 60 CMH2O. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 1 A 80 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.3 A 5 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 1 A 35 CMH2O. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 50 CMH2O. CON OPCIÓN MESETA INSPIRATORIA DE PLATEU O PAUSA INSPIRATORIA. CON OPCIÓN DE PAUSA ESPIRATORIA DE 0 A 2 SEGUNDOS O MAYOR. CON OPCIÓN A RESPIRACIÓN MANUAL. SALIDA PARA NEBULIZADOR O NEBULIZADOR SINCRÓNICO ULTRASÓNICO O ELÉCTRICO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO Y/O POR PRESIÓN. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA. BIAS FLOW FLUJO BASE CONTINUO O CPAP. AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN RISE TIME RETARDO INSPIRATORIO RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN 100% DE O2 DE 2 MINUTOS O MAYOR. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN.VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO POR VOLUMEN O PRESIÓN. VENTILACIÓN NO INVASIVA. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. VOLUMEN MINUTO. RELACIÓN I:E. VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO. FIO2. INDICADOR DE HORAS DE USO. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN- TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS AL MENOS DE 24 HORAS. MEDICIÓN DE AUTOPEEP O PEEPTOTAL. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. SILENCIO DE ALARMA. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO DE PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON DURACIÓN DE 60 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2 - VERDE AIRE - AMARILLO; PUDIENDO SE AIRE Y OXÍGENO O SÓLO OXÍGENO SEGÚN MARCA Y MODELO. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. TRES MASCARILLAS REUSABLES O DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX DE TAMAÑOS GRANDE MEDIANO Y CHICO UNA DE CADA TAMAÑO. CON ARNÉS O SUJETADOR. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ DESECHABLES ADULTO/PEDIÁTRICA. | CLAVE CENTEC: 531.941.0980, Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adultos, pediátricos y neonatales que tienen comprometida la función respiratoria. Con pantalla a color que muestre gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento. Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED; sensible al tacto. A color. Tamaño mínimo de 12" (30 cm) o mayor Configurable por el usuario. Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno. Monitoreo de FiO2 interno o integrado. Sensor de flujo reusable. Compensación de la resistencia por el tubo endotraqueal o de vías aéreas artificiales. O con la tecnología propia de cada fabricante para hacer el ajuste y la compensación del tubo endotraqueal. Con sistema de compensación de fugas. Humidificador servocontrolado para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador. Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. Control de parámetros de: Volumen Corriente que cubra el rango de 5 a 2000 ml. Flujo Inspiratorio o flujo adaptativo que cubra el rango de 2 a 120 l/min. Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 80 cmH2O. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 3 a 150 respiraciones por minuto. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.2 a 5 segundos. FiO2 que cubra el rango de 21 a 100 %. PEEP/CPAP que cubra el rango de 1 a 45 cmH2O. Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 0 a 60 cmH2O. Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria. Con opción de pausa espiratoria de 0 a 2 s o mayor. Respiración manual. Salida para nebulizador sincrónico, nebulizador ultrasónico o eléctrico. Mecanismo de disparo o trigger por presión y por flujo. Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. Bias flow, flujo base, continuo. Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión. 100% de O2 durante 2 minutos o mayor. Modos ventilatorios: Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida. CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión. Ventilación regulada por presión y con garantía en volumen manual o automática en asisto/control y SIMV (Volumen Garantizado, Autoflow, PRVC, Ventilación de Volumen Plus, APV o Vsync). Ventilación No Invasiva. Respiración espontánea en dos niveles de presión (BILEVEL, BIFÁSICO o Duo PAP o Bi-Vent o BIPAP) y ventilación con liberación de presión en vías aéreas (APRV). Con garantía o límite de volumen para CPAP, ventilación espontánea o presión soporte o ASV. Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclado por tiempo y limitado en presión o TCPLV. Ventilación limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en los modos de ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con presión de soporte. Parámetros monitorizados: Presión inspiratoria pico o máxima. Presión media en vías aéreas. Presión de meseta o Plateau. PEEP. Frecuencia respiratoria total y espontánea. Volumen minuto total y espontáneo. Humidificador servocontrolado para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador. Relación I:E. Volumen corriente inspirado y espirado. FiO2. Indicador de horas de uso en pantalla. Indicador de batería de respaldo en uso. Cálculo de distensibilidad o compliance. Cálculo de la resistencia. Cálculo de índice F/VT o índice de respiración rápida y superficial (RSB). Cálculo de índice de presión tiempo (TI/Total), máxima presión inspiratoria (MIP), fuerza inspiratoria negativa (NIF) o producto presión tiempo (PTP). Cálculo del trabajo respiratorio o presión traqueal. Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea: Volumen-Tiempo, Flujo-Tiempo, Presión-Tiempo. Despliegue de al menos dos lazos o loops. Cálculo o medición de puntos de inflexión en el lazo de volumen vs. presión. Despliegue de curvas de presión intrapulmonar, presión esofágica, presión traqueal o Edi. Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas. Porcentaje o volumen de fugas. Cálculo del índice P0.1 o P100. Medición de Auto PEEP o PEEPTOTAL. Alarmas: Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. Presión inspiratoria alta y baja. PEEP bajo o desconexión del paciente. Apnea. Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo). Frecuencia respiratoria alta. FiO2 alta y baja. Baja presión del suministro de gases. Batería baja. Falta de alimentación eléctrica. Ventilador inoperante o falla del ventilador. Silencio de alarma. Accesorios Incluidos: Brazo soporte para circuito paciente. Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas. Batería de respaldo interna o interconstruida (de la misma marca), con 60 minutos de respaldo como mínimo. Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2- verde, aire - amarillo; pudiendo ser aire y oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo. Reguladores de presión integrados para el suministro de gases. Dos circuitos de paciente adulto reusables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua). O diez circuitos desechables libres de látex. Dos circuitos de paciente neonatales reusables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua). O diez circuitos desechables libres de látex. Tres mascarillas reusables para paciente adulto/pediátrico en tamaños grande, mediano y chico, una de cada tamaño. Con arnés o sujetador. Dos cámaras de humidificación reusables adulto/pediátrica o diez desechables. Dos cámaras de humidificación reusables neonatales o diez desechables. | 6
14 | 531.168.0069 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CLAVE CENETEC: 531.168.0069, Equipo portátil de diagnóstico no invasivo de los eventos eléctricos del corazón, multicanal. Con capacidad para obtener en forma simultánea doce derivaciones. Capacidad de transmisión vía RS 232 a una computadora personal. Selector automático de derivaciones. Calibración automática. Captura de derivaciones. Con capacidad para obtener el trazo de una derivación en un canal continuo. Pantalla para visualización simultánea de al menos tres canales. Capacidad de conectar monitor para mejor visualización del trazo. Teclado alfanumérico. Impresión de 12 derivaciones simultáneamente en 3 o más canales. Programas de aplicaciones diagnósticas. Capacidad para el almacenamiento de registros en medio magnético. Software interno para manejo de base de datos y archivo electrocardiográfico de los pacientes. Batería recargable integrada. | 1
20 | MONITOR MEDIDOR DE PRESIÓN INTRACRANEAL | CLAVE CENETEC: 531.829.0219, Equipo para la medición continua o intermitente de presión intracraneal. Consta de los siguientes elementos: dispositivo sensor y dispositivo de transducción. Sensor de presión para espacio subdural, intraventricular, ó parenquimatoso. Dispositivo de: catéter, tornillo subaracnoideo o transductor de fibra óptica. Métodos de transducción: manometría directa, manometría indirecta, ó sistema de fibra óptica con transductor en el extremo. Transductor con conector a monitor compatible que despliegue al menos curvas de presión intracerebral y de manera opcional de presión de perfusión cerebral y de compliance cerebro espinal. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. | 1
21 | 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO | Monitor de signos vitales avanzado con medición de los siguientes parámetros: ECG cable para 3/5 electrodos. Nellcor SpO2. Presión sanguínea no invasiva. Respiración. Temperatura dual. Registrador incorporado. Interconexión. Compatibilidad con el módulo de medición de gases. 2 presiones sanguíneas invasivas. Gasto cardiaco. etCO2 | 6
22 | 531.156.0139 CAMA DE TERAPIA: CINÉTICA PULSÁTIL Y PERCUSIVA. CAMA DE TERAPIA: CINÉTICA PULSÁTIL Y PERCUSIVA CONTINUA CON REDUCCIÓN DE PRESIÓN. ELÉCTRICA E HIDRAÚLICA CON CAPACIDAD DE ROTAR BILATERALMENTE ARRIBA DE 40 ° (CON INCREMENTO DE 5 °) REDUCCIÓN DE PRESIÓN MENOR AL CIERRE CAPILAR PERCUSIÓN Y VIBRACIÓN DURANTE LA ROTACIÓN SOPORTE PARA CABEZA Y CUELLO PANTALLA O DISPLAY PARA INFORMACIÓN DE LA ENFERMERA CONTROL MICROPROCESADO PARA PROGRAMACIÓN INDIVIDUALIZADA FLUJO CONTINUO DE AIRE A TRAVÉS DE LOS COJINES Y LAS SÁBANAS SUPERFICIE DE COJINES CON PERMEABILIDAD SELECTIVA BÁSCULA DIGITAL INTEGRADA. CALENTADOR CON TEMPERATURA HASTA DE 40.6 °C. BARANDALES COMPLETOS REMOVIBLES. RUEDAS DIRECCIONALES CON FRENO. MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE: LONGITUD 236 CM ANCHO 96.5 CM ALTURA MÍNIMA 57 CM Y ALTURA MÁXIMA 89 CM. PESO NETO DE APROXIMADAMENTE 343 KG. OPCIÓN DE SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AIRE CON FILTROS HEPA 0.1 MICRAS. BATERÍA DE EMERGENCIA Y TRANSPORTE. CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V / 60 HZ. | CLAVE CENETEC: 531.156.0089, Cama electromecánica rodable que facilita la atención del paciente en estado crítico. Consta de los siguientes elementos: Con sistema eléctrico e hidráulico. Que opere con corriente alterna o batería recargable. Panel de control. Con sistema de seguridad. Que permita dar posiciones. Silla cardiaca. Sistema automático con movimientos. Altura ajustable. Frenado. Barandales. Cabecera. Con cubierta radiotransparente. Con portachasis o rieles. Colchón. Postes para soluciones. Dimensiones externas en posición de cama estándar (largo x ancho) 215 cm x 105 cm Altura de la barandilla de seguridad sobre la plataforma de soporte del colchón 45 cm (maximum) Extensión de cama 0 cm - 22 cm Dimensiones máximas del colchón (largo x ancho) 214 cm x 87,5 cm Altura máxima del colchón 23 cm Espacio libre en posición estándar 15 cm Mínima-Máxima altura de la plataforma del colchón sobre el suelo (sin Colchón) 44 cm - 82 cm Ángulo máximo del respaldo 70° Ángulo máximo del apoyo para los muslos 30° Ángulo máximo de apoyo para pantorrillas 38° Ángulo máximo de inclinación lateral +30°/-30° Ángulo de Trendelenburg 13° Ángulo antitrendelenburg 16° Carga de trabajo segura para cama (SWL) 250 kg. | 6
23 | CUNAS DE TERAPIA INTENSIVA CON BASCULA | La cuna pediátrica Cub tiene un diseño simple y seguro que tiene una apariencia cálida y amigable que cultiva un ambiente reconfortante para los niños pequeños y sus familias. Características del producto Respaldo retráctil Ayuda a eliminar el espacio entre la cabecera y mejora la seguridad del niño. Tapa protectora opcional Se puede equipar con una posición de apoyo intermedia en cada lado. Quinta rueda retráctil Ayuda a mejorar la movilidad, mientras que un sistema de frenos con bloqueo central hace que la operación sea simple y conveniente. Báscula integrada opcional El sistema de báscula permite la lectura del peso de un paciente en libras (lb) o kilogramos (kg). Cuidado seguro y conveniente Las barandillas laterales de listones grandes brindan una apariencia cálida y agradable y se pueden bajar por completo para un acceso sin obstrucciones de 360 ​​grados al paciente. Las silenciosas puertas de acceso batientes permiten un cuidado conveniente del paciente sin molestar al niño que duerme. Las puertas de acceso tienen características de seguridad integradas para ayudar a garantizar que un niño no pueda abrirlas desde el interior. Todos los puntos de activación son de color rojo y requieren dos movimientos de l | 3
24 | Monitor de video electroencefalograma continuo portatil, con capacidad de vídeo integrado, EEG, aEEG, EKG, SpO2 y acceso remoto en tiempo real | Monitorización cerebral desde pacientes prematuros hasta adultos. Sistema completo con vídeo integrado, EEG, EKG, SpO2 y acceso remoto en tiempo real. Incluye paquetes de tendencias en tiempo real integrados para la detección automatizada de crisis, análisis de supresión de ráfagas, análisis de simetría cerebral y muchas más funciones. Las tendencias identifican rápidamente señales patológicas para que la intervención quirúrgica pueda realizarse cuanto antes. Integra datos desde monitores de constantes vitales. La tendencia aEEG y las alertas activadas por eventos clínicos proporcionan al personal de la UCI datos muy importantes. Protocolos personalizables para NICU, Neuro UCI, ataques cerebrovasculares, traumas y trastornos cerebrovasculares en la UCI | 2